投标单位：

招标项目：

| 评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 满分分值 | 评分标准 | 得分情况 |
| 投标报价 | 50分 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标总价）×50%×100，最终计算结果保留两位小数。 |  |
| 技术参数 | 40分 | 电动康复床技术参数：（共24分，满足一项得2分） 1、具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷； 2、采用大推力静音医用电机，承重大，最大承重：170KG，起立过程平稳、安全； 3、手控盒操控系统，一键式床挡开启与闭合，操作简单； 4、采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者； 5、全钢架结构，安全稳定； 6、脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者； 7、电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz； 8、电动推杆最大推力：10000N； 9、电动推杆数量：4个； 10、角度调节范围： 起立角度范围：0°～82°； 背部床板可调角度：0°～67°； 11、床面升降范围：520～750mm； 12、绑带可移动，可拆缷床头、床尾架、床垫可拆。 体外振动排痰机技术参数：（共16分，满足一项得2分） 1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 4、输出路数：两路C型标准传动形式。 5、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备12种不同型号的治疗头。 6、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。 7、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 8、工作模式：手动模式和自动程序模式。 手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。 自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 |  |
| 资质文件 | 10分 | 1.投标人具备有效的营业执照；所投设备具有相应生产许可证和产品注册证；4分 2.投标人需有类似业绩（3个以上，需提供中标通知书或合同复印件）；3分 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1分 4.信用查询记录（提供公司信用截图记录）；1分 5.投标人所提交的所有资料必须加盖公章。1分 |  |
| 综合得分 |  |  |  |

备注：本次招标采用综合评分法评分，总分100分

评委签：

年   月   日